Noms :  _________________________________

Fiche TP étudiant – Document réponse

# BTS Métiers de la Mesure

## TP6  : Datalogging (SPI et Carte SD)

## Enoncé et aide : bts2m.free.fr/TP_Arduino/05-Datalogging.html

# Objectifs du TP :

• Étude de la liaison SPI

• Prise en main rapide de la carte SD

• Utilisation de la bibliothèque SD

• Réalisation d’un datalogger

• Étalonnage d'un capteur de pression MPX5100

• Étude des incertitudes et propagation dans une chaîne de mesure

# 0) Préliminaire :

Comparer les trois principales liaisons de communication série utilisées avec Arduino : UART, I2C et SPI.

| Tableau comparatif des liaisons série (UART, I²C, SPI) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristique | UART | I²C | SPI |
| Nombre de fils utilisés hors Vcc et GND |  |  |  |
| Vitesse typique |  |  |  |
| Nombre d’esclaves possibles |  |  |  |
| Duplex |  |  |  |
| Exemple d’utilisation |  |  |  |

- Ecriture tableau Pression.csv avec 2 colonnes (N°de mesure ;  NMPX5100)
+ vérification sur excel de la bonne écriture de la carte SD 
+ LED RGB : vert 2s si SD OK, rouge si erreur, bleu à l’écriture

| Appel 1 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3) Réalisation d’un datalogger :

## 1)  Expliquer la relation P(VMPX)  du pressiomètre Jeulin :

La pression absolue en fonction de n = [A] = analogRead(A1).

## 2)  Quelle est la sensibilité s de la sortie analogique du pressiomètre Jeulin en mV/hPa ?

## 3) Mesurer le courant moyen consommé par votre datalogger.

- Estimer l’autonomie (batterie 600 mAh).

Courant consommé = ____________

Q=600 mAh =I*t => t= ____________________

Faites valider par le professeur la partie Datalogger correspondant au cahier des charges :

- Réaliser le montage avec carte SD + Presiomètre Jeulin SA + MPX5100

- Présenter votre programme

- Mesure toutes les 0,5s

- Déclenchement mesure si PJeulin < 980 et PJeulin > 100 hPa

- 2 mesures :  PJeulin;VMPX5100 dans un tableau au format csv (séparateur « ; »

- LED RGB : vert 2s si SD OK, rouge si erreur, bleu à l’écriture

| Appel 2 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4) Étalonnage

## 4)Réaliser une série de mesures avec la cloche à vide.

- Vérifier l’enregistrement.
- Quelle est la plus petite pression mesurée correctement 
par le MPX5100 ?

## 5) Répétabilité : réaliser 2 séries supp  lémentaires.

- Éliminer points redondants/hors gamme.
- Tracer les 3 séries sur un même graphe excel

Ce capteur vous semble-t-il fidèle ? (justifier votre réponse)

| Appel 3 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6) Établir la droite de régression linéaire.

- Quelle est la sensibilité de notre capteur (mV/hPa) ?   sexp = _________mV/kPa      sexp = _________mV/hPa

- Comparer avec celle du constructeur. Sconstructeur = _________mV/kPa

- Calculer l’erreur relative entre sexp et  Sconstructeur en %.

## 7)  Exprimer la pression P (hPa) en fonction de Vout (V).

## 8) Incertitude de l’étalon Jeulin d’après la notice. Uétalon = ……………

## 9) Incertitude élargie de l’Arduino.

- Quantum de l’Arduino (en V) ? q= _________________________________________________________

- Résolution Arduino-MPX5100 (en hPa/LSB) ? res = _______________________________________

- (en V puis en hPa) UArduino = _________________________________________________________________

## 10) Modélisation : incertitude de prédiction en hPa.

Sey = _________________	Nb pts = ________	t95% = _________	                          Umodélisation = _______________

Ecart maximum constaté, EM = ____________

## 11) Tableau d'incertitudes : calculer l’incertitude de l’étalonnage.

| Source d’incertitude | Incertitude élargie U (en hPa) | Loi de probabilité | Incertitude type s = u = U/k | Variance s²=u² | Contribution relative (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Étalon Jeulin |  | Normale k=2 |  |  |  |
| Arduino (CAN) |  | Normale |  |  |  |
| Modélisation |  | Normale |  |  |  |
| Chaîne complète |  | Normale |  |  |  |

L’étalonnage a-t-il réduit l’incertitude ?

## 12) Quel est le maillon faible de cette chaîne de mesure ?

## 13) Établir le certificat d’étalonnage :

- Date : ___________________				Nom opérateurs : ________________________

- N° capteur : ____________				N° Arduino : _____________________________

- Nb de points utilisés : _____________			écart-type de prédiction Sey = _________

- Équation du modèle :_______________________________________________________________________________

- Ecart Maximun : ___________________________________________________________________________________

- Incertitude élargie (95 %) : _____________________

| Appel 4 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 14) Protocole Boyle-Mariotte : (2pts)

- Proposer un protocole avec une seringue.
- Réaliser et comparer aux résultats du TP précédent.

# QCM TP Datalogging

1. Quelle est la fonction principale de la liaison SPI entre l’Arduino et la carte SD ?

A. Transmettre des données analogiques à grande vitesse

B. Établir une communication série synchrone maître-esclave

C. Alimenter la carte SD en tension constante

D. Convertir un signal numérique en analogique

2. Combien de fils logiques (hors Vcc et GND) sont utilisés par une liaison SPI standard sur Arduino ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

3. Sur une Arduino Uno, quelle patte est généralement utilisée comme Chip Select (CS) pour un module SD ?

A. D11

B. D12

C. D10

D. A0

4. Quelle commande permet d’ouvrir un fichier CSV pour écrire des mesures sur une carte SD ?

A. File.open("Pression.csv", WRITE);

B. SD.begin("Pression.csv");

C. SD.open("Pression.csv", FILE_WRITE);

D. SD.print("Pression.csv");

5. L’étalon Jeulin donne une tension proportionnelle à la pression selon l’équation : Us(V) = 0,0025 × P(hPa) – 2,5.
Quelle est la pression correspondant à une tension de 0 V ?

A. 0 hPa

B. 500 hPa

C. 1000 hPa

D. 2000 hPa

6. Si l’entrée analogique de l’Arduino lit une valeur [A] entre 0 et 1023, la relation entre [A] et la pression absolue P en hPa s’écrit :

A. P = [A] / 1023 × 2000

B. P = 1000 - [A] / 512 × 1000

C. P = [A] / 512 × 1000

D. P = 2000 - [A] / 1023 × 2000

7. La sensibilité s du pressiomètre Jeulin est :

A. 0,25 mV/hPa

B. 2,5 mV/hPa

C. 1,25 mV/hPa

D. 5 mV/hPa

8. La résolution d’un CAN 10 bits alimenté en 5 V est :

A. 1 mV

B. 4,88 mV

C. 10 mV

D. 0,488 mV

9. Si la sensibilité d’un capteur est de 45 mV/kPa, quelle est sa sensibilité ?

A. 4,5 mV/hPa

B. 0,45 mV/hPa

C. 0,045 mV/hPa

D. 450 mV/hPa

10. L’incertitude élargie U s’obtient à partir de l’incertitude-type u selon :

A. U = u + k

B. U = u/k

C. U = u × k

D. U = √u